产品使用说明书

【产品名称】样品前处理系统

【型号规格】MID/YC-13

【产品描述】本产品采用由低温冷藏方式对采血后的采血管进行低温储存，以备后续血液分析用，并在采血前对采血者进行信息采集和贴采血者信息标签，不包含临床检验分析仪器分析前试剂或样品精密加注功能。

【预期用途】用于医学临床采血前信息识别处理和采血后样品低温储存处理

【主要结构】样品前处理系统主要由：低温储存模块（低温储存室）并连接信息采集模块(无线扫描器)、信息标签打印与粘贴模块(真空采血管信息打印机)、显示模块（触摸屏）、物品存放箱、医疗废物箱和移动推车组成。

【主要性能】

1、低温储存室温度2~8℃

- 2、内置电池容量：≥20AH

- 3、内置电池充电时间： ≤3.5h

- 4、内置电池继航时间： ≥4h

5、无线扫描器样品识别速度应:  ≤8s

6、真空采血管信息打印机标签打印速度应:  ≤6s

7、 输入电压：  D.C.   24V ±2.4V

输入电流：   ≤7A

输入功率：   150VA ±15VA

8、样品标签要求：标签字迹清昕、粘贴牢固

【应用环境】

该产品预期使用的地点是医疗机构

环境温度：0℃ ─40℃

相对湿度：≤85%

外部电源：AC 220V±22V    50Hz±1Hz

【操作者资质】

该产品应由护士、医院检验师、医生等医务人员使用

【使用说明】

- 本产品在使用前应先连接外部电源进行充电，充电完成后断开外部电源；

- 将本产品推至使用地点，并将脚轮锁定；

- 在开启本产品前先将真空采血管从试管放入口放入；将条码打印纸装入RFID标签采血管出口内部；

- 开启设备的电源开关，设备进行待机界面；

- 在触摸屏上通过指纹识别方式登录工作界面；

- 工作界面进行设置待低温储存温度达到规定范围时，方可进行下一步操作；

- 进入操作界面，选择信息读取；

- 用无线扫描器读取患者二维码信息，控制统统根据二维码信息放出采血用真空采血管；

- 从RFID标签采血管出口取出已贴好信息条码采血管，待采血使用；

10、将采血后的采血管放入室内的低温储存储存容器内保存；

11、再进行下一个患者采血时重复8---10操作步骤；

12、待低温储存储存容器装满后，送至检测室待检测分析；

13、医务人员所用的废弃物可放入医用废弃箱内待处理。

【禁忌症】 无

【注意事项】

- 本产品在首次使用前应进行充电，充电时间在8小时左右；

- 在电量不足报警时，应及时充电以免缩短电池寿命；

- 设备在较长时间不用时应定期进行充放电并开启设备进行排潮；

- 移动设备时应注意不要快速移动，以免造成设备损坏；

- 低温储存室内的低温储存盒要注意保持平稳，应常清洁；

- 尽可能将设备安放在通风良好的环境下使用，避免阳光照射，远离高温、高湿的环境；

- 应及时更换打印机条码纸或其它易耗物品。

【注册证/产品技术要求编号】

【医疗器械生产企业许可证编号】

【生产日期】见外包装

【产品编号】见外包装

【有 效 期】无

【储存条件】包装好的产品应贮存在干燥、通风良好的室内。

【包装与运输】

包装：本产品内包为塑料袋防尘包装，外包装采用木箱或加强多层瓦楞纸，产品与外包之间用防震泡沫或其它防震物填充；

运输：本产品可采用一般运输方法，运输时注意外包上的包装储运图示标志。

【一般故障分析与排除】

表1  一般故障分析与排除

| 序号 | 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电后使用时间不长 | 电池损坏 | 更换电池 |  |
| 2 | 打印机不出标签 | 缺纸 | 更换条码纸 |  |
| 3 | 设备推动吃力 | 脚轮被杂物缠绕 | 清除杂物 |  |
| 4 | 设备某部件松动 | 固定螺钉出现松动 | 把松动螺钉上紧 |  |
| 5 | 设备无法启动 | 电池没电 | 充电后再启动 |  |

【保养与维修】

设备由使用单位定期进行保养、清洁和检查；当设备出现故障时应由专业人员、厂家维修人员或售后服务人员进行维修。

【注册人】重庆微标惠智医疗信息技术有限公司

【住   所】重庆市渝北区金开大道西段106号16栋

【生产企业】重庆微标惠智医疗信息技术有限公司

【生产地址】重庆市渝北区金开大道西段106号16栋

【售后服务单位】重庆微标惠智医疗信息技术有限公司

【联系方式】023-86815181

【邮政编码】400000

【编制日期】2019年XX月XX日